DENTEX DX.FLOW

DX.FLOW  е светлинно полимеризиращите дентални композитни смоли се състоят от метилметакрилатни мономери, неорганичен пълнител и наночастици. Благодарение на отличните си течливи и тиксотропни свойства, те могат да се използват за малка площ, която не може да бъде достигната чрез прилагане на други композити.

ПАКОВКИ:

- Пълнител: 3.0g/спринцовка, 2.5g/спринцовка, 2.0g/спринцовка, 1.5g/спринцовка

- Оттенък: съответстващ на VITA CLASSIC нюанси

  - Среден поток: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OA3

  - Висок поток: A1, A2, A3, A3.5

  - Супер нисък поток: A1, A2, A3, A3.5

СЪСТАВ:

- BisGMA;

- Неорганичен пълнител: Бариево стъкло;

- Наночастици: нано-силициев диоксид;

- Фотоинициатор;

- Стабилизатор;

- Тин.

ВЪНШЕН ВИД:

Светло жълта вискозна паста.

ФУНКЦИЯ:

След подготовка и пълнене се прилага синя светлина за иницииране на бърза полимеризация със свободни радикали, генерирайки органична смола и композит от неорганичен пълнител, който демонстрира голяма здравина и естетичен вид като истински зъб.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Идеален за възстановявания от клас III, клас V и някои по-малки ненатоварващи възстановявания от клас IV; уплътнител за ямки и фисури; индиректни инлеи и онлеи; ремонт на порцелан.

ИНСТРУКЦИИ:

(1) Подготовка: изолирайте и подгответе зъба.
(2) Почистване: изплакнете препарацията с вода.
(3) Изсушаване: внимателно изсушете с въздух, докато не се види вода. Не позволявайте на емайла или дентина да изсъхнат прекомерно дълго време.
(4) Нанасяне на DX.BOND VII Саморазяждащ се светлинно полимеризиращ адхезив (DSA): капнете 1-2 капки DSA в смесителна ямка, нанесете достатъчно DSA върху цялата препарация с малка четчица, докато се постигне лъскава повърхност, и след това изчакайте 10 секунди (DSA не трябва да се прилага прекалено много). Използвайте лека струя въздух, за да изпарите разтворителя за 5 секунди (Ако използвате несаморазяждащ адхезив, трябва да се използва стъпка на ецване съгласно инструкциите на производителя)
(5) Полимеризиране: светлинно полимеризиране за 20 секунди при 500 ± 50mW/cm². Поддържайте разстоянието до изложената повърхност по-малко от 4 mm.
(6) Нанасяне на DX.FLOW Нано течлив светлинно полимеризиращ композит (FLC): поставете избрания FLC в препарацията на кухината, последвано от 20 секунди светлинно полимеризиране. Дълбочината на полимеризация е около 2.5 mm за 20 секунди полимеризиране. (За да се намали напрежението при свиване, за голяма кухина се препоръчва пълнене на слоеве. Обикновено се поставят слоеве от 1-2 mm в препарацията на кухината от различни страни и възстановяването се изгражда на слоеве. Всеки слой се полимеризира със светлина за 20 секунди.) За OA2 и OA3.
(7) Завършване: след светлинно полимеризиране, коригирайте възстановяването.
(8) Полиране: използвайте полираща лента или диск за полиране на повърхността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте този продукт за пациент, който е алергичен към метилметакрилат.

- Не използвайте този продукт с какъвто и да е материал, съдържащ евгенол.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Смолите на метилметакрилат могат да причинят сенсибилизация на кожата при податливи хора. В случай на контакт, измийте кожата със сапун и вода. В сериозна ситуация, потърсете медицинска помощ.

ВНИМАНИЕ:

При открита пулпа може да се използва материал за покриване на пулпата, като например калциев хидроксид, преди да се използва този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте при 4-25°C на хладно и сухо място и избягвайте пряко излагане на слънце. Затваряйте спринцовката след употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ:

След като продуктът се изразходва, изхвърлете го като нормален медицински отпадък.

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

СТАНДАРТ: ISO 4049:

Стоматология-Полимерни материали за пълнене, възстановяване и циментиране

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SINO-DENTEX CO.,LTD.

АДРЕС: NO.721, Chenggong Road, High-Tech Development District, Changchun, 130000 Jilin, P.R. China
ТЕЛ: 86-431-87807357 ФАКС: 86-431-87855157
www.sinodentex.com