


Инструкция за работа с полимеризатор

Предназначение: Полимеризаторът е предназначен за полимеризация на смоли под налягане. Подходящ е за акрилни смоли за протези, оклузални шини, ортодонтски апарати и други стоматологични изделия.

ВНИМАНИЕ!
Спазвайте стриктно следните указания, за да избегнете експлозия или други опасности.
Налягането на въздуха не трябва да надвишава 1,2 bar.
Не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа.
Не отваряйте капака, докато в съда има налягане.
Работната температура не трябва да превишава 45°C.

За повечето акрилни смоли препоръчителното работно налягане е 1,0–1,2 bar.
Спазвайте техническите указания на производителя на използваната акрилна смола относно необходимото налягане (psi/bar) и времето за полимеризация.
Не използвайте този полимеризатор, ако необходимото налягане надвишава 1,5 bar, тъй като това може да доведе до експлозия и сериозни наранявания.

Преди първата редовна употреба направете пробна полимеризация с малко количество акрилна смола.

Начин на работа:
1. Проверка на комплекта
Уверете се, че всички принадлежности са налични:
съединител за въздух;
инструкция за употреба;
уплътнителен пръстен.

2. Подготовка
Налейте подходящо количество вода в съда.
Поставете съда върху нагревател без капака и загрейте водата до подходящата температура (не повече от 45°C).
Може да използвате и предварително загрята вода.

3. Поставяне на изделието
След като водата достигне необходимата температура:
свалете съда от нагревателя;
поставете изделието или материала;
затворете капака и проверете дали е добре уплътнен.
Важно!
След затваряне не поставяйте полимеризатора обратно върху нагревател.

Продължаването на нагряването може да повиши налягането над допустимото и да причини експлозия.

4. Свързване към компресора
Свържете въздушния накрайник към компресора.
Развийте пластмасовата капачка на вентила.
Свържете накрайника към вентила.
Подайте сгъстен въздух.
Работно налягане: 1,0–1,2 bar
Максимално допустимо налягане: 1,5 bar
Предпазният клапан обикновено освобождава въздуха автоматично при налягане над 1,2 bar.
Ако това не се случи, леко повдигнете предпазния клапан, за да изпуснете част от налягането.

5. Полимеризация
Настройте налягането и времето на полимеризация съгласно указанията на производителя на използваната акрилна смола.

6. След приключване
След приключване на полимеризацията:
издърпайте предпазния клапан, за да освободите налягането;
уверете се, че налягането е напълно освободено;
едва тогава отворете капака.

7. Изваждане на изделието
Оставете съда да се охлади напълно, след което извадете изделието.

8. Почистване
След всяка употреба:
почистете съда и всички принадлежности;
подсушете ги добре;
съхранявайте полимеризатора на сухо място.

Основни технически параметри:
Предназначение: Полимеризация на акрилни смоли под налягане
Работна температура: до 45°C
Препоръчително налягане: 1,0–1,2 bar
Максимално допустимо налягане: 1,5 bar
Задължително: Никога не отваряйте капака преди пълното освобождаване на налягането.
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